ЗАПОВЕД

№ А 274

София, 13.08.2025г.

## ИЗМЕНЯМ

МЕТРОЛАБ ООД

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ИНТЕРЛАБ

Адрес на управление:

1574 гр. София, кв. Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров" 13

Адрес на лаборатория:

1574 гр. София, кв. Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 13, ет. 7,  офис 709

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, Измервател-на единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Везни с неавтоматично действие кл. точност I кл. точност II кл. точност III и IIII | Маса, kg | до 0,5 kg до 1 kg до 10 кg до 60 kg до 1 кg до 10 кg до 150 kg | 1,1.10-5 g 8,9.10-4 g 6,5.10-2 g 0,1 g 0,01 g 0,2 g 4,2 g | LKI 08-05:2024 |
| 2 | Уреди за измерване скорост на движение на въздуха | Скорост, m/s | от 0,15 m/s до 2,04 m/s от 2,02 m/s до 29,83 m/s | 0,060 m/s от 0,06 m/s до 0,5 m/s | LKI 10-05:2024 |
| 3 | Термометри (цифрови, аналогови) | Температура, ºС | от минус 50 ºС до 20 ºС от 20 ºС до 400 ºС от 400 ºС до 700 ºС от 700 ºС до 1200 ºС | от 0,3 ºС до 0,05 С от 0,05 ºС до 0,3 С от 0,3 ºС до 2,2 ºС от 2,2 ºС до 3,0 С | LKI 14-11:2024 |
| 4 | Инфрачервени термометри | Температура, ºС | от 20 ºС до 350 ºС | от 0,4 ºС до 0,8 ºС | LKI 14-11:2024 |
| 5 | Термометри (стъклени течностни) | Температура, ºС | от минус 50 ºС до 20 ºС от 20 ºС до 200 ºС от 200 ºС до 600 ºС | от 0,3 ºС до 0,05 С от 0,05 ºС до 0,19 С от 0,19 ºС до 2,2 ºС | LKI 13-11:2024 |
| 6 | Измервателни преобразува-тели на температура | Температура, ºС | резисторни от минус 50 ºС до 100 ºС над 100 ºС до 400 ºС термодвойки от минус 50ºС до 400 ºС над 400 ºС до 1200 ºС | от 0,18 ºС до 0,25 ºС от 0,25 ºС до 1,3 ºС 0,48 ºС от 0,49 ºС до 1,6 ºС | LKI 15-06:2024 |
| 7 | Вторични уреди, индикатори на температура | Температура, ºС | С вход за резисторни термопреобразуватели (RTD) от минус 40 ºС до 600 ºС С вход за термодвойки (TC) от минус 40 ºС до 1200 ºС | 0,1 ºС до 0,4 ºС | LKI 16-06:2024 |
| 8 | Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха | Относителна влажност, %rh | от 20 %rh до 85 %rh | от 1,2 %rh до 1,4 %rh | LKI 12-09:2024 |
| 9 | рН метри | Водороден показател | рН от 2 до 12 | рН от 1,8.10-2 до 5. 10-2 | LKI 09-05:2024 |
| 10 | Кондуктометри | Специфична електропроводимост, mS/сm | от 1,3 µS/cm до 111,3 mS/cm | от 0,02 µS/cm до 1,6 mS/сm | LKI 01-09:2024 |
| 11 | Калориметри | Топлина на изгаряне, J/g | от 26400 J/g до 26600 J/g | 6 J/g | LKI 04-09:2024 |
| 12 | Спектрофотометри за ултравиолетовата и видимата област | Спектрален коефициент на пропускане τ(λ), %, геометрия 0/0 спрямо въздух Спектрална оптична плътност, D(λ), геометрия % спрямо въздух Дължина на вълната λ, nm | от 7 % до 93 % при λ от 250 nm до 820 nm от 0,02 до 1,12 при λ от 250 nm до 820 nm от 241 nm до 638 nm | от 0,28 % до 1,4 % от 7.10-3 до 1,2.10-2 от 0,3 nm до 1 nm | LKI 07-04:2024 LKI 07-04:2024 Изчислителен метод LKI 07-04:2024 |

Позовавания:

|  | LKI 01-09:2024 | Методика за калибриране на кондуктометри с помощта на сертифицирани сравнителни материали за специфична електрична проводимост на електролити |
| --- | --- | --- |
|  | LKI 04-09:2024 | Методика за калибриране на калориметри |
|  | LKI 07-04:2024 | Методика за калибриране на спектрофотометри, работещи в ултравиолетовата и видима област на оптичния спектър |
|  | LKI 08-05:2024 | Методика за калибриране на везни с неавтоматично действие |
|  | LKI 09-05:2024 | Методика за калибриране на рН метри |
|  | LKI 10-05:2024 | Методика за калибриране на уреди за измерване на скорост на движение на въздуха |
| - 2 | LKI 12-09:2024 | Методика за калибриране на уреди за измерване на относителна влажност на въздуха |
| - 3 | LKI 13-11:2024 | Методика за калибриране на стъклени течностни термометри |
| - 4 | LKI 14-11:2024 | Методика за калибриране на цифрови, аналогови и инфрачервени термометри |
| - 5 | LKI 15-06:2024 | Методика за калибриране на измервателни преобразуватели на температура |
|  | LKI 16-06:2024 | Методика за калибриране на вторични уреди за измерване на температура |

Забележка:

- Калибрирането на средствата за измерване, посочени т.2 се извършва в лабораторията.

- Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.12 се извършва в лабораторията или на място при клиента.

- Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1 и т.11 се извършва на място при клиента.