
ЗАПОВЕД
№ А 135
София, 12.05.2026 г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ 
МИКРОСИСТ ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Адрес на управление: 4002 Пловдив, ул. „Тракия“ № 57
Адрес на лаборатория: 4002 Пловдив, ул. „Мургаш“ № 4

Да извършва калибриране:

	Тип на обхвата: фиксиран

	   № по   ред
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина, 
измерва-телна единица
	Обхват
на измерване
	Неопределеност на измерване
	Метод за калибрира-не

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Калибратори и Волтметри за постоянно напрежение
	Електрично напрежение,
Волт (V)
	от 0 V до 0,1 V
	от 3,5.10-6 V до 8,5.10-6 V
	МК 7.02 01-01:2024

пряк и сравнителен
метод

	
	
	
	от 0,1 V до 10 V
	от 8,5.10-6 V до 0,1.10-3 V
	

	
	
	
	от 10 V до 750 V
	от 0,1.10-3 V до 15.10-3 V
	

	
	Калибратори и Волтметри за променливо напрежение, при промишлена честота
	
	от 0,01 V до 10 V
	от 15.10-6 V до 1,5.10-3 V
	

	
	
	
	от 10 V до 750 V
	от 1,5.10-3 V до 0,15 V
	

	
	Калибратори и Волтметри за променливо напрежение, при честота 1 kHz
	
	от 0,01 V до 10 V
	от 33.10-6 V до 7.10-3 V
	

	
	
	
	от 10 V до 750 V
	от 7.10-3 V до 0,15 V
	

	2
	Калибратори и Амперметри за постоянен ток
	Електричен ток,
Ампер (А)
	от 0 А до 1.10-3 А
	от 25.10-9 А до 0,1.10-6 А
	МК 7.02 01-02:2024
пряк и сравнителен

метод

	
	
	
	от 1.10-3 А до 0,1 А
	от 0,1.10-6 А до 9.10-6 А
	

	
	
	
	от 0,1 А до 2 А
	от 9.10-6 А до 0,3.10-3 А
	

	
	Калибратори и Амперметри за променлив ток, при промишлена честота
	
	от 2.10-3 A до 0,1 А
	от 3.10-6 А до 35.10-6 А
	

	
	
	
	от 0,1 А до 2 А
	от 35.10-6 А до 3.10-3 А
	

	
	Калибратори и Амперметри за променлив ток, при честота 1kHz
	
	от 2.10-3 A до 0,1 А
	от 4.10-6 А до 55.10-6 А
	

	
	
	
	от 0,1 А до 2 А
	от 55.10-6 А до 3.10-3 А
	

	3
	Едностойностни резистори, калибратори и многостойностни (магазинни) резистори

за постоянен ток

	Електрично съпротивле-

ние,  
Ом (Ω)
	от 0,01 Ω до 100 Ω
	от 4.10-3 Ω  до 12.10-3 Ω
	МК 7.02 01-03:2024

пряк метод

	
	
	
	от 0,1 kΩ до 100 kΩ
	от 12.10-6 kΩ до 3.10-3 kΩ
	

	
	
	
	от 0,1 MΩ до 100 MΩ
	oт 3.10-6 MΩ до 0,2 MΩ
	

	4
	Омметри

при постоянен ток
	Електрично съпротивле-ние,
Ом (Ω)
	от 0,01 Ω до 100 kΩ
	от 2.10-3 Ω до 7. 10-3 kΩ
	МК 7.02 01-04:2024

пряк метод

	
	
	
	1  MΩ
	0,4.10-3  MΩ
	

	
	
	
	10  MΩ
	2.10-3 MΩ
	

	
	
	
	100  MΩ
	0,24 MΩ
	

	5*
	Преобразуватели

с вход

DCU и R

/ индикатори за температура/
	Температура, градус Целзий (°С)
	За терморезистори

вход: 0,01 Ω до 100 kΩ

изход: от -200°С  до 850 °С
	0,06 °С
	МК 7.02 01-05:2024

пряк метод

	
	
	
	За термодвойки

вход: от -50 mV до 150 mV
изход: от -200 °С до 

1 850 °С
	0,2 °С
	

	
	Преобразуватели

с вход

DCU, DCI

за температура, относителна влажност, рН, налягане /индикатори с унифициран входен сигнал/
	Температура, градус Целзий (°С)
	от -200 °С до 1 850 °С
	0,2 °С
	

	
	
	Относителна влажност,

(%rh)

	от 0 %rh до 100 %rh
	0,1 %rh
	

	
	
	pH-водороден показател


	от 0 до 14
	0,001
	

	
	
	Налягане
бар (bar)
	от -1 bar до 1 000 bar
	от 1.10-5 bar

до 1.10-3 bar
	

	
	Вторични преобразува-тели
с вход:  DCU, DCI, R и
ACU, ACI при промишлена
честота
и
с изход
DCU, DCI
	Ел. напрежение, Волт (V)
	вход: от 0 V DC до 

750 V DC

изход: от 0 V DC до 

11 V DC
	от 15.10-6 V DC

до 0,5.10-3 V DC
	

	
	
	Ел. ток,
Ампер (А)
	вход: от 0 V DC до 

750 V DC

изход: от 0 mА DC до 100 mА DC
	от 4. 10-3 mA DC

до 15. 10-3 mА DC
	

	
	
	Ел. напрежение, Волт (V)
	вход:от 0.01 V AC до 750 V AC

изход: от 0 V DC до 

11 V DC
	от 25.10-6 V DC

до 0,5.10-3 V DC
	

	
	
	Ел. ток,
Ампер (А)
	вход:от 0.01 V AC до 750 V AC

изход: от 0 mА DC до 100 mА DC
	от 1. 10-3 mА DC

до 0,2 mА DC
	

	
	
	Ел. напрежение, Волт (V)
	вход:  от 0 А DC до 

2 А DC

изход: от 0 V DC до 

11 V DC
	от 15.10-6 V DC

до 0,5.10-3 V DC
	

	
	
	Ел. ток,
Ампер (А)
	вход:  от 0 А DC до 

2 А DC

изход: от 0 mА DC до 100 mА DC
	от 4. 10-3 mA DC

до 15. 10-3 mА DC
	

	
	
	Ел. напрежение, Волт (V)
	вход: от 2. 10-3 А AC до 2 А AC

изход: от 0 V DC до 

11 V DC
	от 25.10-6 V DC

до 0,5.10-3 V DC
	

	
	
	Ел. ток,
Ампер (А)
	вход: от 2. 10-3 А AC до 2 А AC

изход: от 0 mА DC до 100 mА DC
	от 2. 10-3 mА DC

до 0,2 mА DC
	

	
	
	Ел. напрежение, Волт (V)
	вход:  от 0,01 Ω до 100 кΩ

изход: от 0 V DC до 

11 V DC
	от 18.10-6 V DC

до 0,5.10-3 V DC
	

	
	
	Ел. ток,
Ампер (А)
	вход:  0,01 Ω до 

100 кΩ

изход: от 0 mА DC

до 100 mА DC
	от 0,1. 10-3 mА DC

до 9. 10-3 mА DC
	

	
	Калибратори
на DCU, DCI и R

за
симулиране на неелектрични величини
	Ел. напрежение, Волт (V)
	от 0 V до 11 V DC
	от 3,5.10-6 V DC

до 0,15.10-3 V DC
	МК 7.02 01-05:2024

пряк метод

	
	
	Ел. ток,
Ампер (А)
	от 0 А до 0,1 А DC
	от 25. 10-9 А DC

до 9. 10-6 А DC
	

	
	
	Ел. съпротив-ление, Ом (Ω)
	от 1 Ω до 4 .103 Ω
	от 5.10-3 Ω  до 0,11 Ω
	

	6
	Термометри цифрови

	Температура, градус Целзий (°С)

	от -45 °C до 150 °C
	0,05 °C
	МК 7.02 01-06:2024

сравнителен метод

	
	
	
	от 150 °C до 300 °C
	от 0,05 °C до 0,15 °C
	

	
	
	
	от 300 °C до 650 °C
	от 0,15 °C до 0,7 °C
	

	7
	Влагомери (хигрометри) и сензор-трансмитери за относителна влажност 
	Относителна влажност,
(%rh)

	от 10 %rh до 90 %rh
	от 1,5 %rh до 1,8 %rh
	МК 7.02 01-07:2024

сравнителен метод

	8
	Термометри (аналогови и течностни)
	Температура, градус Целзий (°С)
	от -45 °C до 650 °C
	от 0,1 °C до 0,7 °C
	МК 7.02 01-08:2024

сравнителен метод

	9
	Електрични преобразу-ватели на температура (термодвойки)
	Температура, градус Целзий (°С)
	от -45 °C до 150 °C
	0,4 °C
	МК 7.02 01-09:2024

пряк метод

	
	
	
	от 150 °C до 300 °C
	от 0,4 °C до 0,6 °C
	

	
	
	
	от 300 °C до 650 °C
	от 0,6 °C до 0,9 °C
	

	10
	Резисторни преобразу-ватели на температура
	Температура, градус Целзий (°С)
	от -45 °C до 150 °C
	0,05 °C
	МК 7.02 01-10:2024

пряк метод

	
	
	
	от 150°C до 300 °C
	от 0,05 °C до 0,15 °C
	

	
	
	
	от 300 °C до 650 °C
	от 0,15 °C до 0,7 °C
	

	11*

(**)
	Манометри,  вакуумметри,

Мановакуумметри

и
kалибратори, трансмитери /преобразуватели с унифициран изходен сигнал/
за налягане
	Налягане
бар (bar)

работна среда - газ
	от -0,95 bar до 1,5 bar
	1.10-3 bar
	МК 7.02 01-11:2024

пряк и сравнителен метод

	
	
	
	от 0 bar до 35 bar
	от 5.10-3 bar до 15.10-3 bar
	

	
	
	Налягане
бар (bar)

работна среда - масло
	от 0 bar до 400 bar
	0,2 bar
	


(*) При калибрирането на преобразувателите с унифициран с входен или изходен сигнал по т.5 и по т.11 се използват електрични сигнали: 
за DCI  в обхват от 0 mA DC до 20  mA DC 

за DCU в обхват от 0 V DC  до 10  V DC

(**) Обхватите на измерване са съобразени с обхватите на измерване на еталоните, използвани при калибрирането 

Забележка: Калибрирането на всички средства за измерване се провежда в помещенията на лабораторията за калибриране или на място при клиента.

Позовавания:

1. МК 7.02 01-01:2024 - Методика за калибриране на  волтметри и многостойностни мерки за постоянно и променливо електрично напрежение (калибратори).
2. МК 7.02 01-02:2024 - Методика за калибриране на  амперметри и многостойностни мерки за постоянен и променлив електричен ток (калибратори).

3. МК 7.02 01-03:2024 - Методика за калибриране на едностойностни мерки (едностойностни резистори), многостойностни мерки за  електрично съпротивление (магазинни резистори) и калибратори.

4. МК 7.02 01-04:2024 - Методика за калибриране на омметри.

5. МК 7.02 01-05:2024  - Методика за калибриране на вторични преобразуватели с вход постоянно и променливо напрежение, постоянен и променлив ток и съпротивление и с изход постоянно напрежение, постоянен ток и съпротивление.

6. МК 7.02 01-06:2024  - Методика за калибриране на цифрови термометри.

7. МК 7.02 01-07:2024  - Методика за калибриране на влагомери за относителна влажност на въздуха, сензор-трансмитери за относителна влажност на въздуха във въздушна камера.

8. МК 7.02 01-08:2024  - Методика за калибриране на аналогови и течностни термометри. 

9. МК 7.02 01-09:2024  - Методика за калибриране на електрични преобразуватели на температура (термодвойки).

10. МК 7.02 01-10:2024 - Методика за калибриране на резисторни преобразуватели на температура.
11.МК 7.02 01-11:2024 - Методика за калибриране на средства за измерване и задаване на налягане (вакуумметри, манометри, трансмитери на налягане, калибратори на налягане).


