
ЗАПОВЕД
№ А 175
София, 11.06.2026 г.
ИЗМЕНЯМ 
НА
АЕРО ТЕХНИК БГ ООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИН ЛАБ АЕРОНАВТИК“
Адрес на управление и  на лаборатория:

1839 София, кв. „Враждебна“, ул. „8-ма“, хангар Хели Ер САУ

Да извършва калибриране на:
	Тип обхват: фиксиран

	№

По

ред
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина, 

измервателна единица
	Обхват

на измерване
	Неопределеност на измерване
	Метод за калибриране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Електрически величини

	1.
	Волтметри за постоянно напрежение(1)(2)

	Постоянно напрежение DCU, V
	от 0,02 V до 0,2 V
от 0,2 V до 2 V
от 2 V до 20 V
от 20 V до 200 V
от 200 V до 1000 V
	от 5,9Е-05 V 
до 6,4Е-05 V
от 6,4Е-05 V 
до 6,1Е-04 V
от 6,1Е-04 V 
до 6,1Е-03 V
от 6,1Е-03 V 
до 6,3Е-02 V
от 6,3Е-02 V 
до 5,9Е-01 V
	РПК-7.2.1-03:2024

	2.
	Волтметри за променливо напрежение (1) (2)
	Променливо напрежение ACU, V
	При честота 50 Hz
от 0,02 V до 0,2 V
от 0,2 V до 2 V
от 2 V до 20 V
от 20 V до 200 V
от 200 V до 1000 V
При честота 1 kHz
от 0,02 V до 0,2 V
от 0,2 V до 2 V
от 2 V до 20 V
от 20 V до 200 V
от 200 V до 1000 V
	от 1,2Е-04 V 
до 5,4Е-04 V
от 5,4Е-04 V

до 5,3Е-03 V
от 5,3Е-03 V 
до 5,1Е-02 V
от 5,1Е-02 V 
до 4,2Е-01 V
от 4,2Е-01 V 
до 1,4 V
от 1,3Е-04 V 
до 5,4Е-04 V
от 5,4Е-04 V 
до 5,4Е-03 V
от 5,4Е-03 V 
до 5,1Е-02 V
от 5,1Е-02 V 
до 4,2Е-01 V
от 4,2Е-01 V 
до 1,8 V
	РПК-7.2.1-03:2024

	3.
	Амперметри за постоянен ток (1) (2)
	Постоянен

ток DCI, A
	от 20 µA до 200 µA
от 0,2 mA до 2 mA
от 2 mA до 20 mA
от 20 mA до 200 mA
от 0,2 A до 2 A
	от 9,5Е-02 µA 
до 2,7Е-01 µA
от 2,7Е-04 mA до 2,7Е-03 mA
от 2,7Е-03 mA до 2,3Е-02 mA

от 2,3Е-02 mA до 5,2Е-01 mA
от 5,2Е-04 A 
до 3,3Е-03 A
	РПК-7.2.1-03:2024

	4.
	Амперметри за  променлив ток (1) (2)
	Променлив

ток ACI, A
	При честота 50 Hz
от 100 µA до 200 µA
от 0,2 mA до 2 mA
от 2 mA до 20 mA
от 20 mA до 200 mA
от 0,2 A до 2 A
При честота 1 кHz
от 100 µA до 200 µA

от 0,2 mA до 2 mA

от 2 mA до 20 mA

от 20 mA до 200 mA

от 0,2 A до 2 A
	от 3,2Е-01 µA 
до 8,6Е-01 µA
от 8,6Е-04 mA до 5,6Е-03 mA
от 5,6Е-03 mA до 4,2Е-02 mA
от 4,2Е-02 mA до 4,2Е-01 mA
от 4,2Е-04 A 
до 1,5Е-02 A
от 3,3Е-01 µA 
до 8,6Е-01 µA
от 8,6Е-04 mA до 6,0Е-03 mA
от 6,0Е-03 mA до 4,2Е-02 mA
от 4,2Е-02 mA до 4,2Е-01 mA
от 4,2Е-04 A 
до 1,6Е-02 A
	РПК-7.2.1-03:2024

	5.
	Цифрови омметри (1)
	Активно съпротивление
R, Ω
	от 0,1 Ω до 1 Ω
от 1 Ω до 10 Ω

от 10 Ω до 100 Ω
от 100 Ω до 1000 Ω
от 1 kΩ до 10 kΩ
от 10 kΩ до 100 kΩ
от 0,1 MΩ до 1 MΩ
от 1 MΩ до 10 MΩ
от 10 MΩ до 100 MΩ
от 100 MΩ до 1000 MΩ
	от 2,9Е-05 Ω 
до 2,9Е-04 Ω
от 2,9Е-04 Ω 
до 2,3Е-03 Ω
от 2,3Е-03 Ω 
до 2,3Е-02 Ω
от 2,3Е-02 Ω 
до 2,3Е-01 Ω
от 2,3Е-04 kΩ 
до 2,3Е-03 kΩ
от 2,3Е-03 kΩ 
до 2,3Е-02 kΩ
от 2,3Е-05 MΩ до 2,6Е-04 MΩ
от 2,6Е-04 MΩ до 2,4Е-03 MΩ
от 2,4Е-03 MΩ до 2,3Е-02 MΩ
от 2,3Е-02 MΩ до 2,4Е-01 MΩ
	РПК-7.2.1-07:2024

	6.
	Цифрови уреди измерващи капацитет (1)
	Капацитeт
C, F
	С честота 1 kHz
От 1 nF до 10 nF
от 10 nF до 100 nF
от 0,1 µF до 1 µF
от 1 µF до 10 µF
от 10 µF до 70 µF

	от 1,5Е-02 nF до 1,5Е-01 nF
от 1,5Е-01 nF до 1,5 nF
от 1,5Е-03 µF до 1,6Е-02 µF
от 1,6Е-02 µF до 1,6Е-01 µF
от 1,6Е-01 µF до 6,0Е-01 µF
	РПК-7.2.1-08:2024

	7.
	Цифрови честотомери (1)
	Честота f, Hz
	от 1 Hz до 100 Hz
от 0,1 kHz до 1 kHz
от 1 kHz до 100 kHz
от 0,1 MHz до 1 MHz
от 1 MHz до 100 MHz
	от 6,3Е-03 Hz до 5,0Е-02 Hz

от 5,0Е-05 kHz до 1,1Е-05 kHz
от 1,1Е-05 kHz до 1,6Е-04 kHz
от 1,6Е-07 MHz до 1,5Е-06 MHz
от 1,5Е-06 MHz до 1,6Е-04 MHz
	РПК-7.2.1-09:2024

	Линейни величини

	8.
	Шублери

	Дължина l, m
	0,5 mm до 300 mm
	0,03 mm
	РПК-7.2.1-01:2024

	9.
	Цилиндрични мерки за дължина – гладки калибри
	Диаметър d, m
	от 0.1 mm до 30 mm
	0,002 mm
	РПК-7.2.1-06:2024

	Въртящ момент

	10.
	Динамометрични ключове и отвертки
	Въртящ момент, Nm
	от 0,4 Nm до 20 Nm
от 20 Nm до 200 Nm
	1%

1%
	РПК-7.2.1-02:2024

	Налягане

	11.
	Електромеха

нични и механични манометри
	Налягане Р, Pa
	до 69 МPa

на вода или масло

от 27 hPa до 3500 hPa

на въздух
	от 0,05 % FS(4)

от 0,2 % FS(5)

от 0,08 hPa 

до 0,32 hPa (6)
	РПК-7.2.1-04:2024

(4)–стандарт- на роцедура,

(5) – базова процедура и 

(6) – прецизна процедура)

	Маса

	12.
	Неавтоматични везни,

клас III и IV(3)
	Маса m, kg
	От 10 g до 30 000 g
	от 0,58 g 
до 2,8 g
	РПК-7.2.1-05:2024


Забележки:
(1) – включително и като част от комбинирани уреди (мултиметри)

(2) - цифрови и аналогови   
(3) - калибриранията по тези позиции се извършва само на място при клиента. Всички останали калибрирания се извършват само в помещенията на лабораторията.

Позоваване:

	1.
	РПК-7.2.1-01:2024 
	Калибриране на шублери  (въз основа на VDE/VDI/DGQ 2618, p.9.1 и БДС EN ISO 13385-2)

	2.
	РПК-7.2.1-02:2024
	Калибриране на  динамометрични  инструменти - ключове и отвертки (въз основа на БДС EN ISO 6789-1 и БДС EN ISO 6789-2).

	3.
	РПК-7.2.1-03:2024
	Калибриране на цифрови и аналогови уреди за измерване на електрически величини – постоянен и променлив ток и напрежение

	4.
	РПК-7.2.1-04:2024
	Калибриране на електромеханични и механични манометри  (въз основа на указание EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.1, като се включва (4) – стандартна процедура, (5) – базова процедура и (6) – прецизна процедура)

	5.
	РПК-7.2.1-05:2024
	Kалибриране на везни с неавтоматично действие
(въз основа на указание  EURAMET Calibration Guide No.18 Version 4.0)

	6.
	РПК-7.2.1-06:2024
	Калибриране на цилиндрични мерки за дължина – гладки калибри (въз основа на указание EURAMET cg-6 Version 3.0)

	7.
	РПК-7.2.1-07:2024
	Калибриране на цифрови и аналогови уреди за измерване на електрически величини - съпротивление 

	8.
	РПК-7.2.1-08:2024
	Калибриране на цифрови и аналогови уреди за измерване на електрически величини - капацитет

	9.
	РПК-7.2.1-09:2024
	Калибриране на цифрови и аналогови уреди за измерване на електрически величини - честота



