Обхват 10 ЛК

„КАЛАБСИ“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ „КАЛАБСИ“

Адрес на управление и лаборатория: гр. София, 1505, ул.“Неофит Бозвели“ №7

Да извършва калибриране:

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопреде леност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Машини (съоръжения, устройства и апарати) за изпитване на материали и продукти на опън/натиск | Сила на опън/ натиск N | от 0,5 N до 1000 N | 0,3 % | РПК 702 С 01 |
|  |  |  | от 1 kN до 1000 kN | 0,5 % |  |
|  |  |  | от 1000 kN до 2000 kN | 0,6 % |  |
| 2. | Силомери (динамометри) | Сила на опън/ натиск N | от 0,5 N до 1000 N | 0,2 % | РПК 702 С 02 |
|  |  |  | от 1 kN до 1000 kN | 0,3 % |  |
|  |  |  | от 1000 kN до 2000 kN | 0,4 % |  |
| 3. | Машини за изпитване на материалите на огъване с удар (чук на Шарпи) | Енергия J | от 0,1 J до 450 J | от 1,3 % до 0,5 % | РПК 702 Е 01 |

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопреде леност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Динамометрични ключове | Въртящ момент Nm | от 0,4 Nm до 1100 Nm | 1,0 % | РПК 702 М 01 |
| 5. | Сравнителни блокове за твърдост по метода на Бринел | Твърдост / по метода на Бринел/ HBW | от 90 HBW до 400 HBW | 2,0 % | РПК 702 Т 01 |
| 6. | Сравнителни блокове за твърдост по метода на Роквел, скали А, В и С | Твърдост / по метода на Роквел/ HRA HRВ HRС | от 60 HRA до 88 HRA | 0,8 HRA | РПК 702 Т 01 |
|  |  |  | от 60 HRВ до 100 HRВ | 0,8 HRB |  |
|  |  |  | от 20 HRС до 70 HRС | 0,8 HRС |  |
| 7. | Сравнителни блокове за твърдост по метода на Викерс – второ ниво | Твърдост / по метода на Викерс/ HV | от 200 HV до 800 HV (от HV 1 до HV 30) | 2,0 % | РПК 702 Т 01 |
| 8. | Твърдомери по метода на Бринел (стационарни и преносими) | Твърдост / по метода на Бринел/ HBW | от 90 HBW до 400 HBW | 2,0 % | РПК 702 Т 02 |
| 9. | Твърдомери по метода на Роквел, скали А, В и С (стационарни и преносими) | Твърдост / по метода на Роквел/ HRA HRВ HRС | от 60 HRA до 88 HRA | 1,0 HRA | РПК 702 Т 02 |
|  |  |  | от 60 HRВ до 100 HRВ | 1,0 HRB |  |
|  |  |  | от 20 HRС до 70 HRС | 1,0 HRС |  |
| 10. | Твърдомери по метода на Викерс (стационарни и преносими) | Твърдост / по метода на Викерс/ HV | от 200 HV до 800 HV (от HV 1 до HV 30) | 2,0 % | РПК 702 Т 02 |
| 11. | Индикатори за измерване на преместване | Дължина m | до 1,0 mm | 1,5 (m | РПК 702 Д 01 (2018 г.) |
|  |  |  | до 25 mm | 3,0 (m |  |
| 12. | Щрихови мерки за дължина (линии, ленти и ролетки) | Дължина m | за ролетки и ленти до 5000 mm | 0,6 mm | РПК 702 Д 02 (2018 г.) |
|  |  |  | за линии до 1500 mm |  |  |
| 13. | Шублери | Дължина m | до 250 mm | 0,03 mm | РПК 702 Д 03 (2018 г.) |
| 14. | Микрометри, двуточкови за външни и вътрешни размери | Дължина m | до 100 mm | 1,3 (m | РПК 702 Д 04 (2018 г.) |

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопреде леност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Средства за измерване на налягане | Налягане bar | от-0,95 bar до 0 bar на въздух | 0,3 % FS | РПК 702 Н 01 (2020 г.) |
|  |  |  | до 2,5 bar на въздух | 0,1 % FS |  |
|  |  |  | до 600 bar на масло |  |  |

* Забележка:

Калибрирането на средствата за измерване, се извършва на място при клиента.

Позовавания:

- РПК 702 C 01 Калибриране на системи за измерване на силата на машини за изпитване на материали и продукти на опън/натиск (базирана на БДС EN ISO 7500-1)

- РПК 702 C 02 Калибриране на силомери (динамометри) (базирана на БДС EN ISO 376)

- РПК 702 Е 01 Калибриране на системата за измерване на енергията на машини за изпитване на ударно огъване с махален чук (чук на Шарпи) (базирана на БДС EN ISO 148-2)

- РПК 702 М 01 Калибриране на динамометрични ключове (базирана на БДС EN ISO 6789)

- РПК 702 Т 01 Калибриране на еталонни блокове за твърдост – второ ниво по методите на Бринел, Роквел и Викерс (базирана на БДС EN ISO 6506-3, БДС EN ISO 6507-3 и БДС EN ISO 6508-3)

- РПК 702 Т 02 Калибриране на твърдомери за методите на Бринел, Роквел и Викерс (базирана на БДС EN ISO 6506-2, БДС EN ISO 6507-2 и БДС EN ISO 6508-2)

- РПК 702 Д 01 Калибриране на индикатори за измерване на преместване (2018 г.)

- РПК 702 Д 02 Калибриране на ролетки измерителни, измерителни метални линии и работни щтрихови мерки (2018 г.)

- РПК 702 Д 03 Калибриране на шублерни  уреди (2018 г.)

- РПК 702 Д 04 Калибриране на микрометрични уреди (2018 г.)

- РПК 702 Н 01 Калибриране на уреди за измерване на налягане (базирана на EURAMET cg-17) (2020 г.)

Забележкa: За тип на обхвата гъвкав: Въвеждането на нова версия на методите за калибриране, основани на стандартни методи, при промяна на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.