ЗАПОВЕД

№ А 297

София, 11.05.2022 г.

„МИКРОСИСТ“ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Адрес на управление: 4002 гр. Пловдив, ул. „Тракия“ № 57

Адрес на лаборатория: 4002 гр. Пловдив, ул. „Мургаш“ № 4

Да извършва калибриране на:

| Тип на обхвата: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измерва-телна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Калибратори и Волтметри за постоянно напрежение | Електрично напрежение, волт (V) | от 0 V до 0,1 V | от 3,5.10-6 V до 8,5.10-6 V | МК 7.02 01-01:2020 пряк и сравнителен метод |
|  |  |  | от 0,1 V до 10 V | от 8,5.10-6 V до 0,1.10-3 V |  |
|  |  |  | от 10 V до 750 V | от 0,1.10-3 V до 15.10-3 V |  |
|  | Калибратори и Волтметри за променливо напрежение, при промишл. честота |  | от 0,01 V до 10 V | от 15.10-6 V до 1,5.10-3 V |  |
|  |  |  | от 10 V до 750 V | от 1,5.10-3 V до 0,15 V |  |
|  | Калибратори и Волтметри за променливо напрежение, при честота 1 kHz |  | от 0,01 V до 10 V | от 33.10-6 V до 7.10-3 V |  |
|  |  |  | от 10 V до 750 V | от 7.10-3 V до 0,15 V |  |
| 2 | Калибратори и Амперметри за постоянен ток | Електричен ток, ампер (А) | от 0 А до 1.10-3 А | от 25.10-9 А до 0,1.10-6 А | МК 7.02 01-02:2020 пряк и сравнителен метод |
|  |  |  | от 1.10-3 А до 0,1 А | от 0,1.10-6 А до 9.10-6 А |  |
|  |  |  | от 0,1 А до 2 А | от 9.10-6 А до 0,3.10-3 А |  |
|  | Калибратори и Амперметри за променлив ток, при промишл. честота |  | от 2.10-3 A до 0,1 А | от 3.10-6 А до 35.10-6 А |  |
|  |  |  | от 0,1 А до 2 А | от 35.10-6 А до 3.10-3 А |  |
|  | Калибратори и Амперметри за променлив ток, при честота 1kHz |  | от 2.10-3 A до 0,1 А | от 4.10-6 А до 55.10-6 А |  |
|  |  |  | от 0,1 А до 2 А | от 55.10-6 А до 3.10-3 А |  |
| 3 | Едностойностни резистори, калибратори и многостойностни (магазинни) резистори | Електрично съпротивление, ом (Ω) | от 0,01 Ω до 100 Ω | от 4.10-3 Ω до 12.10-3 Ω | МК 7.02 01-03:2018 пряк метод |
|  |  |  | от 0,1 kΩ до 100 kΩ | от 12.10-6 kΩ до 3.10-3 kΩ |  |
|  |  |  | от 0,1 MΩ до 100 MΩ | oт 3.10-6 MΩ до 0,2 MΩ |  |

| 4 | Омметри | Електрично съпротивление, ом (Ω) | от 0,01 Ω до 100 kΩ | от 2.10-3 Ω до 7. 10-3 kΩ | МК 7.02 01-04:2020 пряк метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 MΩ | 0,4.10-3 MΩ |  |
|  |  |  | 10 MΩ | 2.10-3 MΩ |  |
|  |  |  | 100 MΩ | 0,24 MΩ |  |
| 5* | Преобразуватели с вход DCU и R / индикатори за за температура/ | Температура, градус Целзий (°С) | За терморезистори вход: 0,01 Ω до 100 kΩ изход: от -200°С до 850 °С | 0,06 °С | МК 7.02 01-05:2020 пряк метод |
|  |  |  | За термодвойки вход: от -50 mV до 150 mV изход: от -200 °С до 1 850 °С | 0,2 °С |  |
|  | Преобразуватели с вход DCU, DCI за температура, относителна влажност, рН, налягане /индикатори с унифициран входен сигнал/ | Температура, градус Целзий (°С) | от -200 °С до 1 850 °С | 0,2 °С |  |
|  |  | Относителна влажност,%RH | от 0 %rh до 100 %rh | 0,1 %rh |  |
|  |  | pH-водороден показател | от 0 pH до 14 pH | 0,001 pH |  |
|  |  | Налягане бар (bar) | от -1 bar до 1 000 bar | от 1.10-5 bar до 1.10-3 bar |  |
|  | Вторични преобразува-тели с вход: DCU, DCI, R и ACU, ACI при промишлена честота и с изход DCU, DCI | Ел. напрежение, волт (V) | вход: от 0 V DC до 750 V DC изход: от 0 V DC до 11 V DC | от 15.10-6 V DC до 0,5.10-3 V DC |  |
|  |  | Ел. ток, ампер (А) | вход: от 0 V DC до 750 V DC изход: от 0 mА DC до 100 mА DC | от 4. 10-3 mA DC до 15. 10-3 mА DC |  |
|  |  | Ел. напрежение, волт (V) | вход:от 0.01 V AC до 750 V AC изход: от 0 V DC до 11 V DC | от 25.10-6 V DC до 0,5.10-3 V DC |  |
|  |  | Ел. ток, ампер (А) | вход:от 0.01 V AC до 750 V AC изход: от 0 mА DC до 100 mА DC | от 1. 10-3 mА DC до 0,2 mА DC |  |
|  |  | Ел. напрежение, волт (V) | вход: от 0 А DC до 2 А DC изход: от 0 V DC до 11 V DC | от 15.10-6 V DC до 0,5.10-3 V DC |  |
|  |  | Ел. ток, ампер (А) | вход: от 0 А DC до 2 А DC изход: от 0 mА DC до 100 mА DC | от 4. 10-3 mA DC до 15. 10-3 mА DC |  |
|  |  | Ел. напрежение, волт (V) | вход: от 2. 10-3 А AC до 2 А AC изход: от 0 V DC до 11 V DC | от 25.10-6 V DC до 0,5.10-3 V DC |  |
|  |  | Ел. ток, ампер (А) | вход: от 2. 10-3 А AC до 2 А AC изход: от 0 mА DC до 100 mА DC | от 2. 10-3 mА DC до 0,2 mА DC |  |
|  |  | Ел. напрежение, волт (V) | вход: от 0,01 Ω до 100 кΩ изход: от 0 V DC до 11 V DC | от 18.10-6 V DC до 0,5.10-3 V DC |  |
|  |  | Ел. ток, ампер (А) | вход: 0,01 Ω до 100 кΩ изход: от 0 mА DCдо 100 mА DC | от 0,1. 10-3 mА DC до 9. 10-3 mА DC |  |
|  | Калибратори на DCU, DCI и R за симулиране на неелектрични величини | Ел. напрежение, волт (V) | от 0 V до 11 V DC | от 3,5.10-6 V DC до 0,15.10-3 V DC | МК 7.02 01-05:2020 пряк метод |
|  |  | Ел. ток, ампер (А) | от 0 А до 0,1 А DC | от 25. 10-9 А DC до 9. 10-6 А DC |  |
|  |  | Ел. съпротивление, ом (Ω) | от 1 Ω до 4 .103 Ω | от 5.10-3 Ω до 0,11 Ω |  |
| 6 | Термометри цифрови | Температура, градус Целзий (°С) | от -45 °C до 150 °C | 0,05 °C | МК 7.02 01-06:2018 сравнителен метод |
|  |  |  | от 150 °C до 300 °C | от 0,05 °C до 0,15 °C |  |
|  |  |  | от 300 °C до 650 °C | от 0,15 °C до 0,7 °C |  |
| 7 | Влагомери за относителна влажност (хигрометри) | Относителна влажност, (%RH) | от 10 %rh до 90 %rh | от 1,5 %rh до 1,8 %rh | МК 7.02 01-07:2019 сравнителен метод |
| 8 | Термометри (аналогови и течностни) | Температура, градус Целзий (°С) | от -45 °C до 650 °C | от 0,1 °C до 0,7 °C | МК 7.02 01-08:2018 сравнителен метод |
| 9 | Електрични преобразу-ватели на температура (термодвойки) | Температура, градус Целзий (°С) | от -45 °C до 150 °C | 0,4 °C | МК 7.02 01-09:2018 пряк метод |
|  |  |  | от 150 °C до 300 °C | от 0,4 °C до 0,6 °C |  |
|  |  |  | от 300 °C до 650 °C | от 0,6 °C до 0,9 °C |  |
| 10 | Резисторни преобразу-ватели на температура | Температура, градус Целзий (°С) | от -45 °C до 150 °C | 0,05 °C | МК 7.02 01-10:2018 пряк метод |
|  |  |  | от 150°C до 300 °C | от 0,05 °C до 0,15 °C |  |
|  |  |  | от 300 °C до 650 °C | от 0,15 °C до 0,7 °C |  |
| 11* | Манометри, вакуумметри, Мановакуумметри и kалибратори, трансмитери /преобразуватели с унифициран изходен сигнал/ за налягане | Налягане бар (bar) работна среда - газ | от -0,95 bar до 1,5 bar | 1.10-3 bar | МК 7.02 01-11:2020 пряк и сравнителен метод |
|  |  |  | от 0 bar до 35 bar | от 5.10-3 bar до 15.10-3 bar |  |
|  |  | Налягане бар (bar) работна среда - флуид | от 0 bar до 400 bar | 0,2 bar |  |

* При калибрирането на преобразувателите с унифициран с входен или изходен сигнал по т.5 и по т.11 се използват електрични сигнали:

- за DCI в обхват: от 0 mA DC до 20  mA DC

- за DCU в обхват: от 0 V DC  до 10  V DC

**Калибрирането на средства за измерване се провеждат в помещенията на лабораторията за калибриране или на място при клиента.

Позовавания:

1.МК 7.02 01-01:2020 - Методика за калибриране на  волтметри и многостойностни мерки за постоянно и променливо електрично напрежение (калибратори).

2.МК 7.02 01-02:2020 - Методика за калибриране на  амперметри и многостойностни мерки за постоянен и променлив електричен ток (калибратори).

3.МК 7.02 01-03:2018 - Методика за калибриране на едностойностни мерки (едностойностни резистори), многостойностни мерки за  електрично съпротивление (магазинни резистори) и калибратори.

4.МК 7.02 01-04:2020 - Методика за калибриране на омметри.

5.МК 7.02 01-05:2020  - Методика за калибриране на вторични преобразуватели с вход постоянно и променливо напрежение, постоянен и променлив ток и съпротивление и с изход постоянно напрежение, постоянен ток и съпротивление.

6.МК 7.02 01-06:2018  - Методика за калибриране на цифрови термометри.

7.МК 7.02 01-07:2019  - Методика за калибриране на влагомери за относителна влажност на въздуха, сензор-трансмитери за относителна влажност на въздуха във въздушна камера.

8.МК 7.02 01-08:2018  - Методика за калибриране на аналогови и течностни термометри.

9.МК 7.02 01-09:2018  - Методика за калибриране на електрични преобразуватели на температура (термодвойки).

10.МК 7.02 01-10:2018 - Методика за калибриране на резисторни преобразуватели на температура.

11.МК 7.02 01-11:2020 - Методика за калибриране на средства за измерване и задаване на налягане (вакуумметри, манометри, трансмитери на налягане, калибратори на налягане).